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	技术参数要求

	
医用冷藏冰箱
	1. ★有效容积≥700L。
2. 箱内温度稳定在2~8℃，控温与显示精度至少达到0.1℃。
3. 箱内温度均匀性不超过±2℃。
4. 波动度不超过±3℃。
5. 制冷方式采用风冷无霜设计。
6. 箱体具备多层结构便于分类摆放不同品种的疫苗。
7. 内胆材质最好为304不锈钢或耐腐蚀的材质。
8. 需配备门锁装置。
9. 在断电情况下，箱内温度应能维持在规定范围内至少8小时，同时温度显示和报警系统应能持续工作不少于24小时。

	
低温保存冰箱
	1. ★有效容积≥100L。
2. 温度范围应可调，覆盖至少-10℃至-25℃，控温精度至少达到0.1℃，显示精度至少1℃。
3. 保温层厚度不应小于70毫米。
4. 门封条为可拆卸。
5. 箱体样式既可是卧式也可是立式。
6. 运行保护方面，设备应具备开机延时和停机间隔等保护功能，防止频繁启停影响压缩机寿命。
7. 设备需内置备用电池，在断电后可持续显示温度并保持报警功能至少24小时。

	
冷链监控系统（适用于医用冷藏冰箱和低温保存冰箱）


	1. 该系统须符合自动温度监测要求，测温范围应覆盖-20℃至+40℃，综合精度≤±0.5℃，显示分辨率≤0.1℃。
2. ★数据能够自动上传至省级免疫规划信息管理系统。
3. 具备包括超温、断电、传感器故障、开门及电池电量低多种类型的报警功能。
4. 具备声光、平台信息、短信或微信等多种方式推送报警消息。
5. 具备离线数据缓存能力，一旦网络恢复即可自动补传历史数据。
6. 冰箱内部监控设备的防护等级至少为IP64。
7. ★配备一个普通冷藏转运箱≥50L。


★ 质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，每件设备每年的维保费用不超过其最终成交单价的3%。
★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。
★本次采购的疫苗专用冰箱具备物联网远程监控功能，供应商报价须包含设备使用期间物联网卡费用（若涉及）。
以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。                        
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