| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 移动监护仪 | - 1、具备数据回顾、报警、波形冻结功能。 - 2、具备早期风险评分功能。 - 3、具备分区监护模式，可显示患者具体位置。 - 4、手持监护终端要求：运行内存不小于2G，存储不小于16G；屏幕不小于5.5英寸, 分辨率不小于720*1440p；可可脱离工作站独立单床监护，也可配合工作站进行不少于60床的多床监护。 - 5、病人接收方式可同时至少支持5种模式，工作站扫腕带码录入、工作站键盘录入、中继器或手持监护终端扫腕带码录入、扫腕带码录入、护理PDA扫腕带码录入。 - 6、心率测量范围：30～200bpm。 - 7、呼吸频率测量范围：0bpm～120bpm。 - 8、心率最大允许误差：±1%or±1bpm中的较大者。 - 9、心电扫描速度不少于4种：6.25，12.5，25，50mm/s。 - 10、心电波形增益不少于4种： 5mm/mV(×0.5) 、10mm/mV(×1)、20mm/mV(×2)、40mm/mV(×4)。 - 11、心电采集器持续工作时长：不少于90小时。 - 12、呼吸频率测量精度：当测量值处于10bpm-120bpm时，精度±2bpm。 - 13、血压测量范围：0mmHg～290mmHg；血压测量精度：±3mmHg；血压具备定时自动加压监测功能。 - 14、血压离线数据存储：可存储不少于100次测量数据。 - 15、血氧测量范围：70%～100%，测量精度：±2%。 - 16、离线数据存储：可存储不少于72小时测量数据。 - 17、体温测量范围：25℃-45℃；体温最大允许误差：±0.1℃。 - 18、体温传感器持续工作时间：不少于360小时；体温数据更新频率：每4秒1次。 - ★19、每套移动监护仪最少配置：心电监护1套，体温测量仪1套，血氧探头1套，血压仪1套。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。