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	[bookmark: _Hlt101233737][bookmark: _Hlt101843627]设备名称
	技术参数要求

	
宫腔镜设备
	1、 镜鞘
1、配合工作手件使用，具备旋转连续灌流功能。
2、斜口绝缘设计，陶瓷或等效绝缘材料，26Fr。
3、工作部分长度≥190mm。
4、能够耐受≥600次高温高压灭菌使用，内外鞘一起配合使用。
5、插入部外径≥8mm，工作部分长度≥210mm，器械孔道内径≥7mm。
2、 工作手件
1、被动式，拇指环可以移动。
2、工作部分长度≥200mm，插入部外径≤4.7mm。
3、能够耐受≥600次高温高压循环灭菌使用。
3、 目镜
1、12°内窥镜，直径≥4mm，工作长度≥300mm。
2、具备颜色标识，有效景深范围是3mm-100mm。
3、在标准照明体下的显色指数Ra≥92分辨率。
4、中心视场分辨率≥7.5lp/mm。
5、能耐受≥600次高温高压灭菌重复使用。
★四、配备电凝线≥3根。


[bookmark: _Hlk240298249]★ 质保期：目镜质保：3年，操作手件，内、外镜鞘质保1年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。
[bookmark: _GoBack]以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。                        
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