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	技术参数要求

	
无创呼吸机
	★一、适用人群：新生儿和体重小于30KG的儿童。
二、显示与操作系统
1、屏幕：≥8英寸彩色液晶显示屏，触控操作。
2、监测参数显示：气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压（PEEP）、吸入氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量。
3、图形显示：压力-时间波形、流量柱状图。
三、至少具备以下三种无创通气模式：
1、NCPAP（经鼻持续气道正压通气）
2、NIPPV（经鼻间歇正压通气）
[bookmark: _GoBack]3、HFNC（经鼻高流量氧疗）此外还具有快速给氧和手动通气两种辅助功能。
四、核心参数设置范围（NIPPV模式）：参数指标：吸气压力，呼末正压，呼吸频率，吸气时间，窒息间隔，窒息后备通气压力。
五、氧合与监测功能：
1、内置电子空氧混合器。
2、内置氧传感器。
3、腹部呼吸传感器。
4、压力监测范围：-10cmH2O—100cmH2O。
5、流量监测范围：0-40 L/min。
六、安全与报警功能：
1、窒息监测与后备通气功能：NCPAP/NIPPV模式下具有窒息自动恢复通气功能，恢复次数不少于3次可调。
2、具备压力泄露自动补偿功能。
3、开机自检功能：自检信息图形指示。
4、报警功能：手动/自动设置报警上下限。
5、具备数据存储功能。
七、物理与配置要求：
1、电池：内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。
2、接口：具备USB接口、网络接口；具备设备数据输出接口；具备外部直流电源输入接口。
3、呼吸管路：具备管路加热功能（内置加热丝、加热盘或其他等效加热方式），配套重复使用管路可高温高压消毒。
4、湿化器：标配湿化器及重复性湿化水罐，可高温高压消毒。
★5、设备具备氧饱和度监测功能，配置：新生儿鼻塞、头套/帽式固定、高流量氧疗鼻导管至少5套。


★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过0.25万元/台。
★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。
以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。                        
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