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★（一）服务清单：
1、对全院CT、DR、骨密度、直加、PETCT等放射设备进行年度检测，包括机器的性能检测、机器周围环境监测；并出具对应的合格的检测报告。
	射线装置性能防护及环境检测（年度检测）服务项目
	服务时间内预估总检测台次
	控制检测单价（元/台）
	服务时间
	备注

	CT、DR、C臂、胃肠机、钼靶、口腔CT、牙片机、骨密度、碎石机、DSA等
	114
	1100
	自签订合同之日起两年。
	最终以实际检测台次*检测单价进行付款。单个服务项目在服务时间可重复多次。

	直加、后装、PETCT、SPECT等核医学及放疗放射设备
	12
	2100
	
	


2、檀木林院区DSA预计会移机到手术室需要进行预评、控评、环评及竣工验收，汇东院区核医学科和肿瘤科的场所办理退役需进行退役环评，两年内可能还会增加DR、C臂等放射设备，则需进行预评价控制效果评价等检测。
	预评、控评、环评及竣工验收项目
	服务时间内预计检测台次
	控制检测单价
(元/台)
	服务期限
	备注

	CT、DR、C臂、胃肠机、钼靶、口腔CT、牙片机、骨密度、碎石机、DSA等设备预评价
	6
	1600
	自签订合同之日起两年。
	最终以实际检测台次*检测单价进行付款，单个服务项目在服务时间内可重复多次。

	CT、DR、C臂、胃肠机、钼靶、口腔CT、牙片机、骨密度、碎石机、DSA等设备控制效果评价
	6
	1600
	
	

	DSA环境影响评价
	2
	25000
	
	

	DSA竣工环保验收
	2
	15100
	
	

	核医学科ECT、PETCT；肿瘤科直加、后装退役环评
	2
	20000
	
	


★（二）服务要求
1、预评价和控制效果评价
    1.1按照我国《建设项目放射性职业病危害评价报告编制标准》（GBZ/T181-2024）对采购人建设项目进行职业病危害放射防护预评价、控制效果评价，并根据国家要求组织专家进行技术审查和协助办理放射诊疗许可证。
    1.2根据采购人提供的资料及现场调查数据，对建设项目进行工作场所的放射卫生防护、放射设备的防护性能、表面污染、大气气溶胶等检测，按国家法律、法规、规范和标准的要求（《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002、《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》WS 76-2020、《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020），编制符合行政部门审查规范的职业病危害预评价报告和控制效果评价报告。
    2、建设项目环境影响评价和竣工验收监测
供应商现场对采购人单位新、改扩建项目进行环境影响评价和竣工验收监测，按国家法律、法规、规范和标准的要求，编制符合行政部门审查规范的环境影响评价报告和验收监测报告，并协助办理辐射安全许可证。
    3、放射卫生年度检测
    3.1供应商现场对采购人单位的放射设备和场所进行年度检测，按国家法律、法规、规范和标准的要求（《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》WS 76-2020、《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》WS 519-2019、《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020），编制符合行政部门审查规范的年度检测报告。
    3.2检测范围：放射诊疗设备防护性能检测、工作场所放射防护检测。
    4、辐射环境年度监测
    供应商现场对采购人单位的医用射线装置、放射源及核医学科（包含衰变池）进行年度监测。年度监测报告能通过四川省生态环境厅和自贡市生态环境局审核，按国家法律、法规、规范和标准的要求（《辐射环境监测技术规范》HJ 61-2021、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021、《核医学辐射防护与安全要求》HJ 1188—2021、《核医学放射防护要求》GBZ 120—2020），编制符合行政部门审查规范的年度监测报告。
5、如医院遇上级主管部门检查，供应商能安排专业人员2小时到达采购单位进行协助检查工作；如主管部门提出需整改项，按主管部门要求配合院方迅速完成整改采购单位有相关检查。
6、协助院方规范放射防护管理，每月安排人员对医院各机房及设备进行巡检，按照最新放射防护管理规定需求检查各项制度、机房警示标识、门灯连锁等是否存在破损或需更新；如需更换在3个工作日内完成更新。
7、每一项正式报告（2份）应在报告有效期内内送至采购人处。
8、供应商在提供检测服务时，应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守采购人管理部门各项规章制度及规定。供应商应依据采购人项目概况和项目要求制定检测服务计划，并按计划实施，要求及时、合理、不超期（不超过10个工作日）。
9、供应商应确保及时、完整、有效的完成本检测服务项目，检测工作中碰到的所有技术问题均由供应商负责解决。
10、供应商应拟定应急响应方案，制定应急响应方案来应对采购人临时、突发的检测服务要求。
11、如因成交供应商的原因延迟交付报告，则供应商按日向采购人支付违约金，每日支付技术服务费总额的1％。
12、 因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行另一方欲中止或解除全部合同应提前10天书面通知违约方后方可中止或解除合同，由违约方承担相应损失。
13、如因成交供应商的原因，做出的相关报告不能满足或通过卫生审查和环保检查的，由此引起的责任由成交供应商承担。采购人有权利要求成交供应商重新完成报告，由此产生的费用由成交供应商承担。
14、成交供应商必须严格按照采购文件要求的行业标准与相关的法律法规编写报告，如未按采购文件要求的行业标准与相关的法律法规编写报告，采购人有权单方面终止合同，并且成交供应商全额退还采购人支付给成交供应商的技术服务费，采购人有权追究成交供应商的法律责任。
15、成交供应商完成的所有报告如果不能通过相关单位的检查，成交供应商免费重新检测编制报告直到通过相关单位检查为止。
★付款方式：签订合同后，成交供应商开具发票，采购人自收到发票后14日内支付合同总金额的10%作为预付款，之后按年度结算付款，由采购人根据每年实际检测的设备及数量（以采购人确认的单据为准）与预付款进行抵扣后确定该年度付款金额，在收到供应商合法票据后30日内进行付款。服务期内累计支付金额不能超过中标供应商所报的最终下浮总金额。
[bookmark: _GoBack]以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。
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